Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти» Марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2» по ТУ 27.90.11-008-55307168-2019 Паспорт (техническое описание, руководство по эксплуатации) СИАШ 8.02.0.00 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1.Введение……………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Назначение…………………………………………………………………….……………………………………………………. 3.Технические характеристики……………………………………………………….……………………………………… 4.Комплект поставки ……………………………………………………………………………………………………………… 5.Устройство и принцип работы…………………………………………………………………………………………….. 6.Указание мер безопасности………………………………………………………………………………………………... 7.Утилизация…………………………………………………………………………………………………………………………... 8.Подготовка изделия и порядок работы…………………………………………………………………………….. 9.Техническое обслуживание.………………………………………………………………................................. 10.Текущий ремонт…………………………………………………………………………………………………………………. 11.Характерные неисправности и методы их устранения………………………………………………….…. 12.Сведения о рекламациях …………………………………………………………………................................... 13.Правила транспортирования и хранения ……………………………………………………………………….... 14.Охрана окружающей среды……………………………………………………………………………………………….. 15.Гарантийные обязательства ……………………………………………………………………………………………… 16.Сведения о разрешительной документации…………………………………………………………………….. Свидетельство о приемке ………………………………………………………………………………………………………. Свидетельство об упаковывании……………………………………………………………………………………………. Гарантийный талон №1…………………………………………………………………………………………………………... Гарантийный талон №2…………………………………………………………………………………………………………... | 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 |
| --- | --- |

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящий паспорт является совмещенным документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

1.2.Паспорт предназначен для ознакомления с ванной ультразвуковой «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2» (далее по тексту «ванна или ванны») и устанавливает правила ее эксплуатации (использования, технического обслуживания, текущего ремонта, транспортировки и хранения).

1.3.Проверка, наладка и ремонт ванны должны проводиться специалистами, изучившими данное руководство и имеющие группу допуска не ниже третьей при работе на электроустановках до 1000В.

1.4.В качестве источника ультразвуковых колебаний используется ультразвуковой пьезокерамический преобразователь, функционирующий совместно с встроенным генератором ультразвука, частотой 42±2 кГц.

1.5.К эксплуатации ванны допускается обслуживающий персонал, изучивший данный паспорт.

1.6.ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННО ВКЛЮЧАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ВАННУ БЕЗ ЖИДКОСТИ В ЁМКОСТИ!

1.7.ВНИМАНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЧИСТКЕ ПРЕДМЕТЫ НА ДНЕ ЁМКОСТИ ВАННЫ! Рекомендуется использовать корзину для ёмкости, идущую в комплекте или любые навесы, позволяющие избежать прямого контакта со стенками ёмкости.

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Ванна предназначается для эффективной очистки от биологических, механических, прочих загрязнений изделий, изготовленных из металлов, пластика и стекла, осуществляемых в соответствии с рекомендованной методикой, комбинированным воздействием моющего раствора и ультразвуковых колебаний.

2.2.Очистка изделий производится в водных растворах моющих и очищающих препаратов, рекомендованных для использования с ультразвуком указаниями производителей данных растворов, применяемых по конкретному назначению в установленном порядке.

2.3.Ванна предназначена для эксплуатации в парикмахерских, салонах красоты, ювелирных мастерских, салонах оптики  и прочих профильных учреждениях, использующих в обязательном порядке очистку от биологических, механических, промышленных и бытовых загрязнений.

2.4.Ванна  эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре от плюс 10 °C до плюс 35 °С, при условии соблюдения качества электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями бытовой или коммерческой  обстановки

2.4.Применять ванну необходимо согласно прямому назначению и функционалу, указанному в настоящем Паспорте.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Ванна работает от сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.  Наличие заземляющего контакта в розетке не требуется.

3.2.Мощность, потребляемая ванной от сети переменного тока, не более 100 Вт.

3.3.Резонансная частота ультразвукового преобразователя, 42±2 кГц,

3.4.Мощность ультразвукового преобразователя,  50 Вт.

3.5.Время непрерывной работы ванны не более 3 часов с перерывом на половину продолжительности отработанного времени.

3.5.Временные интервалы обработки выбираются из предустановленного ряда значений 90; 180; 280; 380; 480 секунд.

3.6. Габаритные размеры корпуса ванны, (ШхГхВ), 220х180х160 ±3 мм.

3.7. Габаритные размеры ёмкости ванны, (ШхГхВ), 170х135х70 ±3 мм.

3.8. Внутренний полезный размер корзины, (ШхГхВ), 155х125х45 ±2 мм.

3.9. Полный объём ёмкости ванны составляет 2 литра.

3.10.Рабочий объём ёмкости ванны составляет 1,4 литра

3.11. Вес, в полной комплектации, 1,7 ±0,3 кг.

3.12.Функция встроенного нагревателя жидкости в ёмкости ванны не предусмотрена.

3.13.Усилие, прилагаемое к ручке крышки ёмкости, необходимое для открывания, не более 5 Н.

3.14.Допустимая равномерно распределенная нагрузка на дно корзины, не более 2 кг.

3.15.Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2» соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

3.16.Степень защиты от проникания воды и твердых частиц по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) соответствует IP42. Класс защиты человека от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75

3.17.Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

3.18.Средний срок службы не менее 5 лет.

3.19.Наружные поверхности ванны допускают поверхностное протирание  при использовании средств дезинфекции  с добавлением 0,5%-го моющего средства типа «Лотос», «Астра» и т.д.

3.20.Условия эксплуатации ванны соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2:  температура от +10°C до +35°C; относительная влажность от 40% до 80% при температуре 25°C, атмосферное давление от 84 до 107 кПа, массовая концентрация пыли в воздухе не более 0,75  мг/м3.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки* ванны  указан в таблице 1.

Таблица  1

| № п.п. | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2» | 1 |
| 2 | Корзина для ёмкости | 1 |
| 3 | Крышка для ёмкости | 1 |
| 4 | Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Тара упаковочная | 1 |

*- комплектация может варьироваться в зависимости от требований заказчика, производитель  вправе вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.Ванна состоит из:

-пластикового корпуса, с прозрачной крышкой из поликарбонатного стекла. Конструкция крышки - полностью съемная.

-ёмкости из нержавеющей стали, установленного в корпус.

-электрической части (УЗ- преобразователь, УЗ-генератор, блок управления, кабель сетевой несъемный).

5.2.На передней части корпуса расположены органы управления. Внешний вид указан на Рис.1.

Рис.1

5.3.Функциональньное назначение органов управления указано в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Функциональное обозначение |
| --- | --- |
| Дисплей «Время» | Дисплей, отображающий заданное или остаточное время работы режима ультразвуковой очистки. |
| Кнопка «ВКЛ» | Кнопка включения режима ультразвуковой очистки |
| Кнопка «МЕНЮ» | Кнопка выбора временного интервала ультразвуковой очистки из ряда 90; 180; 280; 380; 480 секунд. |
| Кнопка «ВЫКЛ» | Кнопка остановки выполнения режима ультразвуковой очистки до истечения выбранного временного интервала. |
| Индикатор «Обработка» | Светодиодный индикатор, указывающий на запуск и функционирование режима ультразвуковой очистки. |

5.4.Для полного отключения ванны после окончания работ необходимо извлечь сетевую вилку из розетки 220В.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.При работе с ванной ультразвуковой необходимо строго соблюдать правила техники безопасности для установок напряжением до 1000 В.

6.2.При проведении ремонтных и профилактических работ допускаются лица обслуживающего и ремонтного персонала соответствующей квалификации, внимательно изучившие настоящее руководство, при соблюдении «Правил технической эксплуатации электроустановок до 1000В».

6.2.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт ванны, включенной в сеть 220В.

6.3.Во время работы ванны ультразвуковой запрещается погружать руки в моющий раствор ёмкости.

6.4.При необходимости поворота обрабатываемого объекта в процессе очистки необходимо пользоваться корнцангом или пинцетом.

6.5.В целях пожарной безопасности, после окончания работы выключить  ванну ультразвуковую и извлечь сетевую вилку из розетки электросети.

- УТИЛИЗАЦИЯ

7.1.Отходы, образующиеся при утилизации ванны, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1.Извлечь ванну из транспортной упаковки. Поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом или спиртовыми салфетками (обильное смачивание не рекомендуется).

8.2.Проверить комплектность ванны.

8.3.После транспортирования ванны в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть ее выдерживают в помещении при комнатной температуре в течении 24 часов.

8.4.Залить нагретый до рекомендуемой изготовителем моющего раствора температуры   моющий раствор в ёмкость ванны. Ориентировочно объем заливаемой жидкости должен находиться посередине между метками MIN и MAX, нанесенными на стенку ёмкости ванны.

8.5.Разместить обрабатываемые объекты в корзине и установить ее в ёмкость ванны. Если уровень моющего раствора не покрывает полностью поверхность объектов, долить, не превышая уровня метки MAX.

8.6.Выбрать требуемый интервал временного режима обработки методом нажатия кнопки «МЕНЮ». Нажать кнопку «ВКЛ».

8.7.Нажать кнопку «ВЫКЛ» для необходимости  экстренного выхода из режима обработки.

8.8.По окончании цикла очистки корнцангом или металлическим захватом извлечь обрабатываемые объекты из ёмкости ванны.

8.9. По окончании работы следует:

-	отключить вилку сетевого шнура от электросети;

-	слить моющий раствор;

-	вымыть и высушить ванну.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.Для обеспечения надежной работы ванны проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим Паспортом.

9.2.Условия проверки.

9.2.1.Проверка технических характеристик производится при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются: напряжение питания 220 В±10%, частота 50 Гц, температура окружающего воздуха  25±10°C, относительная влажность воздуха  65±15%, атмосферное давление (84 – 106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.).

9.2.2.Перед проведением проверки ванны необходимо: произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на ванну и приборы, применяемые для ее проверки.

9.3.Проведение проверки:

9.3.1.При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

· отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность

· наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого провода и вилки.

9.3.2.При вскрытии ванны и проведение профилактических работ следует иметь в виду меры безопасности, указанные в Разделе 6.

9.3.3.Перед проверкой технических характеристик проводится апробирование работоспособности ванны. Исправная ванна должна соответствовать требованиям, указанным в Разделе 3.

9.4.В случае обнаружение при техническом обслуживании несоответствие ванны или ее отдельных узлов техническим характеристикам, указанным в разделе 3, дальнейшая эксплуатация ванны не допускается и она подлежит ремонту или замене.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1.Общие положения.

10.1.1.Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.

10.1.2.При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего руководства.

10.2.Содержание текущего ремонта.

10.2.1.Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и исправление неисправностей;

- проверка работоспособности аппарата после ремонта.

10.3.Обнаружение неисправностей.

10.3.1.Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 11 настоящего Паспорта.

10.4.Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

10.5.После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния.

- ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1.Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранение приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправности | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет свечения дисплея. | Нет напряжения в розетке сети. Неисправен сетевой шнур. | Восстановить питающую сеть. Заменить шнур. |
| Дисплей светится. Нет кавитации в моющем растворе. | Неисправен ультразвуковой генератор или преобразователь. | Заменить ультразвуковой генератор. Заменить УЗ преобразователь.. |
| Дисплей светится. Не работают кнопки управления. | Неисправна плата блока управления. | Заменить плату блока управления. |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1.В случае отказа ванны или неисправности ее в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при ее первичной приемке владелец ванны должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

· заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца ванны;

· дефектную ведомость;

· гарантийный талон.

12.2.Все предоставленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 4

Таблица 4

| Дата отказа или возникно- вение неисправ- ностей | Количество наработанных часов до возникновения отказа или неисправности | Краткое содержание неисправностей | Дата направления рекламации | Меры принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

13.1.Транспортировка ванны допускается при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С.

13.2.Ванна в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в отапливаемом помещении, при температуре от минус 10 °C до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 70 %.

13.3.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

13.4.Перед длительном хранении металлические поверхности частей ванны без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ15150-69.

Предельный срок защиты без переконсервации  5 лет.

13.5.Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию оберните двухслойной оберточной бумагой и заклейте клеевыми лентами, Паспорт положите в чехол.

13.6.Ванны транспортируют всеми видами транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.7.Транспортирование и хранение ванны без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ванны. Повреждения ванны в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.1.Оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011.

14.2.Безопасность труда на оборудовании должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.2.003. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2012.

14.3.Электробезопасность должна соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011, а также ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.6,  ГОСТ 12.2.007.14.

14.4.Степень защиты от проникания воды и твердых частиц по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) . Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75

14.5.Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию оборудования должны выполняться специалистами, изучившими техническую документацию, конструкцию, особенности и правила эксплуатации оборудования и имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

14.6.Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования должны выполняться с соблюдением общих требований пожарной и взрыво- безопасности по ГОСТ 12.1.004 и 12.1.010.

14.7.Материалы, из которых изготовлены изделия, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ при температуре окружающей среды.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1.Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 6 месяцев со дня ввода ванны в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

15.2.Гарантийный срок хранения ванны не более 12 месяцев со дня выпуска.

15.3.В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет ванну по предъявлении гарантийного талона.

Адрес предприятия изготовителя: 		ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль,  пр-т Толбухина,  д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru

тел Сервис центра 8(9019) 94- 40-56  e-mail: fm.servis@mail.ru

16.СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

| Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА28.В.02699/19 | Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.05717 |
| --- | --- |
| Дата регистрации декларации о соответствии: 27.06.2019 г. | Дата регистрации декларации о соответствии: 22.08.2017 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2»  по ТУ 27.90.11-008-55307168-2019.

Заводской номер________________ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска ____________________      Начальник ОТК_____________        Штамп ОТК

(год, месяц, число)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2»  по ТУ 27.90.11-008-55307168-2019.

Заводской номер___________ упакован                            ООО «Ферропласт Медикал»

(наименование предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки_____________________________________________

Упаковку произвёл_________________________________________________(подпись)

Изделие после упаковки принял______________________________(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2»  по ТУ 27.90.11-008-55307168-2019.

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Ванна ультразвуковая «Ферропласт Бьюти», марка «Ferroplast Beauty», модель «Ферропласт Бьюти-2»  по ТУ 27.90.11-008-55307168-2019.

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)