Руководство пользователя

Для автоклавов Pro-класса

Vacuklav®24 B+
Vacuklav®30 B+

Версия ПО - 4.06

|  |  | Инструкции по безопасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | При работе с автоклавом обращайте внимание на соблюдение нижеприведённых инструкций по безопасности и рекомендаций, приведённых в отдельных главах данного Руководства пользователя. |
| Инструкция |  | - Данный автоклав не предназначен для стерилизации жидкостей. |
| Шнур элекектропитания и вилка |  | - Никогда не повреждайте и не меняйте сетевой шнур и вилку. - Никогда не пользуйтесь автоклавом с повреждённым сетевым шнуром или вилкой. - Никогда не тяните за шнур для того, чтобы вытащить вилку из розетки. Всегда беритесь за вилку. |
| Наладка, установка, запуск в эксплуатацию |  | - Наладка, установка, запуск в эксплуатацию должны производиться только персоналом, авторизованным фирмой MELAG. - Не устанавливайте автоклав в местах, подверженных риску взрыва. - Все электрические подключения и подключения к воде и канализации должны осуществляться только соответствующими специалистами. |
| Подготовка и стерилизация мягкого материала и инструментов |  | - Следуйте инструкциям производителей мягкого материала и инструментов для их подготовки и стерилизации. - Используйте для стерилизации, только упаковочные материалы и стерилизационные контейнеры, рекомендованные производителем инструментов. |
| Завершение программы |  | - При открытии дверцы, обращайте внимание на то, что в зависимости от того, на каком этапе стерилизационного цикла программа была остановлена, в рабочей камере может оставаться горячий пар. - При досрочном прекращении программы закладка может оказаться не стерильной. Обращайте внимание на информацию, отображаемую на дисплее автоклава. При необходимости, повторно простерилизуйте закладку после замены упаковки. |
| Выемка стерильных изделий |  | - Не применяйте силу, открывая дверцу. - Доставая лотки, пользуйтесь держалкой. Не дотрагивайтесь до инструментов, камеры или дверцы голой рукой. Эти части горячие. - При выемке стерильных предметов из автоклава, проверяйте упаковку на предмет повреждения. Если упаковка повреждена, упакуйте объект заново и проведите повторную стерилизацию. |
| Техническое обслуживание |  | - Доверяйте техническое обслуживание только авторизованным лицам. |
| Ошибки |  | - Если при эксплуатации автоклава периодически появляется сообщение об ошибке, выключите прибор и обратитесь к дилеру. |

|  |  | Правильное использование |
| --- | --- | --- |
| Область применения |  | Автоклав предназначен для использования в любой области медицины, в том числе для общемедицинской и стоматологической практики |
| Задачи стерилизации |  | В соответствии с →DIN EN 13060 данный автоклав принадлежит к B классу. Он предназначен для решения самых сложных задач стерилизации. Например, вы можете стерилизовать инструменты с длинными и тонкими рабочими каналами и полостями в упаковке или без, а также большое количество текстильного материала. |

| Вид устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид спереди |  |  |  |  |  |  | Вид сзади |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1) (2) (3) (4) (5) |  |  |  |  |  |  | (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) |
| Вид спереди внизу при открытой дверце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (14) (15) (16) (17) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | Область управления и дисплей |  |  |  | (9) |  | Вход для водопроводной воды (3/4" внешняя резьба) |  |  |  |
|  | (2) | Дверца (открывается налево) |  |  |  | (10) |  | Выход воды (3/4" внешняя резьба) |  |  |  |
|  | (3) | Скользящий запор |  |  |  | (11) |  | Вход для для дистиллированной воды из внешнего резервуара или от MELAdem® , шланг  6x1 |  |  |  |
|  | (4) | Главный выключатель |  |  |  | (12) |  | Электрический кабель |  |  |  |
|  | (5) | Передние ножки (регулируемые) |  |  |  | (13) |  | Аварийный перезапуск вакуумного насоса |  |  |  |
|  | (6) | Предохранительный элемент в соответствии с EN 1717 |  |  |  | (14) |  | Предохранители – 2x 16A/ gRl |  |  |  |
|  | (7) | Предохранительный клапан |  |  |  | (15) |  | Кнопка перезагрузки мотора |  |  |  |
|  | (8) | Стерильный фильтр |  |  |  | (16) |  | Кнопка перезагрузки при перегреве |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (17) |  | Серийный интерфейс (RS232)* |  |  |  |
| Панель управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель управления состоит из двухстрочного буквенно-цифрового дисплея и четырёх кнопок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A) (D) |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) | 2-х строчный дисплей для отображения информации о состоянии программы и параметров |  |
| (B) (C) (E) (F) |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) | Функциональные кнопки (-) и (+) для выбора, установки и отображения специальных функций, кнопка (+) для отпирания дверцы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (C) | Давление в камере (бар) и температура (°C) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D) | Время (час:мин:сек) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (E) | Кнопка выбора программы (P) для выбора программы стерилизации/тестовой прграммы и выбора и установки опций (подменю) специальных функций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (F) | Кнопка Старт – Стоп (S) запускать программу, прерывать программу |  |

| Условия для установки, инсталляции и запуска в эксплуатацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Должно осуществляться только авторизованным MELAG персоналом. |  |  |  |
| Устанавливайте автоклав в сухом защищённом от пыли месте. Влажность должна быть в пределах от 30% до 60% при температуре от 16°до 26 °C. |  |  |  |
| Требования к пространству |  | Vacuklav®24 B+ | Vacuklav®30 B+ |
|  | Ширина Высота Глубина | A= 42.5 см B= 4.5 см C= 69 см D= 43 см E= 15.5 см F= 5 см | A= 42.5 см B= 48.5 см C= 65 см D= 32 см E= 9 см F= 5 см |

| При установке автоклава необходимо оставлять 5 см свободного пространства со в. Для правильной работы автоклава он должен быть установлен с определённым наклоном назад.ех сторон и сзади. В случае использования вместо устройств водоподготовки MELAdem®40, MELAdem®47 внешнего водяного контейнера MELAG (T=23 см B=21 см, H=38 см) для его размещения требуется дополнительное место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для правильной работы автоклава он должен быть установлен с определённым наклоном назад. Относительно горизонтальной позиции (проверьте с помощью строительного уровня) передние ножки прибора должны быть выкручены на пять полных оборотов для Vacuklav®24 B+ и три оборота для Vacuklav®30 B+. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение к электричеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая сеть 230 В и 50 Гц; 16 A отдельный предохранитель; Защита от утечки тока 30 мA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение воды для охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для работы автоклава необходимо подведение водопроводной воды питьевого качества, давлением не менее 1,2 bar, 3 л/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снабжение питающей водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоклав работает как в системе односторонней подачи-слива воды. Это означает, что при каждом новом стерилизационном цикле в рабочую камеру подаётся свежая порция воды. Автоклав может получать воду из внешнего водяного бака, который персонал должен периодически наполнять дистиллированной водой, получая её, например, при помощи дистиллятора MELAdest®65. Или снабжение водой может происходить полностью автоматически посредством устройств водоподготовки MELAdem®40 или MELAdem®47. Для питания автоклава всегда используйте только воду соответствующую стандарту VDE 0510. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение к дренажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоклав требует подключаться к дренажной системе через специальный выход на задней стенке. При этом, вы можете использовать специальный сифон MELAG (Art. No. 37410 – нет в стандартном комплекте поставки). Шланг для слива в дренаж длиной 2 метра (MELAG Art. No. 36585) может быть также заказан на MELAG. Дренажная отруба должна располагаться минимум на 30 см ниже автоклава и идти дальше под уклоном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Во избежание утечки, MELAG рекомендует использовать датчик утечки с водозапорным клапаном MELAG (Art. No. 01056). |  |  |  |  |  |  |
| Предварительные условия первого запуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Лотки и принадлежности должны быть удалены из рабочей камеры перед первым запуском. - Проверьте наличие питающей воды. - Проверьте электропитание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документирование установки и подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Во время установки и подключения должны заполняться специальные отчётные формы, копии которых наряду с копией гарантийного талона, должны отправляться на MELAG. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка инструментов к стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существенным элементом подготовки инструментов к стерилизации является правильная их предстерилизационная дезинфекция и очистка в соответствии с указаниями производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: По возможности текстильные материалы и инструменты стерилизуйте отдельно друг от друга в разных стерилизационных контейнерах. Это обеспечит лучшее качество сушки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загрузка автоклава |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Только при соблюдении правил загрузки гарантируется успешная стерилизация и качественная сушка закладки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Используйте перфорированные лотки, такие как поставляет MELAG. Только они обеспечивают полное испарение конденсата. Если перфорация окажется закрыта чем-либо, результат сушки может быть неудовлетворительным. Обратите внимание, что использование бумажных пакетов плотно закрывающих перфорационные отверстия может плохо сказаться на результатах сушки. |  |  |  |  |  |  |
| Внимание! |  |  | Используйте только упаковочные материалы, контейнеры, кассеты и т.п. соответствующие стандарту DIN EN IS0 11607-1. |  |  |  |  |  |  |
| Закрытые стерилизационные контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предпочтительно использование стерилизационных контейнеров, сделанных из алюминия. Алюминий лучше проводит тепло и обеспечивает более качественную сушку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штабелирование контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При расположении контейнеров один на другой разрешается использование контейнеров только одного размера и веса, для лучшей конвекции тепла и более качественной сушки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягкая стерилизационная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягкая стерилизационная упаковка может использоваться при стерилизации в контейнерах, на лотках или в специальных подставках для вертикального размещения. Не накладывайте мягкую упаковку одну на другую в несколько слоёв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сложная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные автоклавы работают по принципу фракционированного предварительного выкуумирования. Это позволяет стерилизовать инструменты в комбинированной упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сочетание различных типов закладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При сочетании различных типов закладки обращайте внимание на следующие моменты: - Всегда помещайте текстильные материалы сверху - Всегда помещайте стерилизационные контейнеры внизу - Всегда помещайте неупакованные инструменты внизу - Всегда помещайте инструменты в бумажной или прозрачной упаковке сверху, за исключением текстиля. - Помещайте тяжёлые предметы внизу. - При возможности размещайте инструменты в упаковке вертикально. Если вы вынуждены класть упаковку на упаковку, бумажная сторона кладётся к бумажной стороне, а плёнка к плёнке. Бумажная сторона должна быть обращена вниз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор программы осуществляется нажатием кнопки (P) на панели управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программы |  |  | Упаковка | Применяется для | Температура стерилизации | Длительность цикла* | Сушка | Загрузка 24 B+/30 B+ |
|  | Универсальная программа |  |  | Однократная и сложная упаковка | Смешанная закладка; инструменты с простыми отверстиями | 134 ˚C | 20 мин | 15 мин | 7 кг/ 5 кг |
|  | Быстрая программа S |  |  | Только без упаковки (не текстиль) | Твёрдотельные инструменты, инструменты с простыми отверстиями | 134 ˚C | 16 мин | 10 мин | 7 кг / 5 кг |
|  | Быстрая программа B |  |  | Однократная упаковка | Инструменты с длинными рабочими каналами, текстиль | 134°C | 26 мин | 10 мин | 1.5 кг |
|  | Мягкая программа |  |  | Однократная и сложная упаковка | Текстиль в большом количестве; Термо-лабильные предметы (такие как пластик, резина и т.п.) | 121 ˚C | 36 мин | 20 мин | Текстиль 2.5 кг (24 B+) 2 кг (30 B+) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термо-лабильные предметы 7 кг / 5 кг |
|  | Прион-программа |  |  | Однократная и сложная упаковка | Инструменты с подозрением на заражение вирусом** | 134 ˚C | 38 мин | 15 мин | 7 кг / 5 кг |
|  | * без сушки (полная загрузка для Vacuklav®24 B+: 7 кг; Vacuklav®30 B+: 5 кг) зависит также от условий загрузки ** Принимайте во внимание национальные нормативные акты |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начало программы

- Закройте дверцу и сдвиньте дверную ручку вниз не прикладывая чрезмерного усилия. - Нажмите кнопку (S), для того, чтобы запустить программу. Выбор дополнительной сушки: - Нажмите одновременно кнопку (S) и кнопку (+) запуская программу. Если вы выбрали Быструю программу S, на дисплее появиться сообщение: Внимание, только для неупакованных инструментов. - Если закладка содержит исключительно неупакованные инструменты, повторно нажмите кнопку (S), для того чтобы подтвердить начало программы. - По окончании программы давление внутри рабочей камеры выравнивается с атмосферным давлением. Если программа стерилизации успешно завершена, на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Ручное прерывание программы

Вы можете вручную прервать выполнение программы в любой момент, нажатием кнопки (S). Если вы прерываете программу до начала этапа сушки, закладка остаётся нестерильной. Во время фазы сушки на дисплее отображается информация о времени сушки попеременно с сообщением Немедленное прекращение кнопкой «Стоп». Нажатием кнопки (S) программа будет остановлена на этапе сушки. Прекращение программы будет подтверждено сообщением на дисплее Сушка остановлена. Если к автоклаву подключен принтер или другое устройство документирования, настроенное на Немедленную печать, то сообщение «сушка остановлена» будет задокументировано..

| Выемка простерилизованных объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| После запроса Выход кнопкой ’+’ в конце программы нажмите кнопку (+). После отпирания дверцы, вы сможете её открыть и достать простерилизованные объекты. |  |  |  |  |
| Опасность! |  | - Вынимая упакованные инструменты из автоклава, убедитесь в том, что упаковка не повреждена. - Если упаковка повреждена, переупакуйте инструменты и простерилизуйте их заново. Отсутствие визуального контроля может привести к использованию нестерильного инструмента и риску инфицирования пациентов и обслуживающего персонала. |  |  |
| Если вы вынимаете закладку немедленно после завершения программы, вы можете обнаружить на инструментах некоторое количество конденсата. Небольшое количество конденсата допускается на верхней стороне упаковки. Оно должно испаряться в течение 30 минут после выемки закладки. |  |  |  |  |
| Хранение стерильных инструментов |  |  |  |  |
| - Максимальный срок стерильного хранения зависит от типа упаковки и условий хранения. При соблюдении соответствующих стандартов по упаковке и хранению инструментов разрешённый срок хранения достигает шести месяцев. |  |  |  |  |
| - Предохранение от пыли, например в закрытом шкафу - Предохранение от повреждения упаковки, на гладкой поверхности - Предохранение от резких перепадов температуры - Предохранение от влажности, в том числе агрессивных сред, например дезсредств Продолжительность хранения зависит также от типа стерилизационной упаковки |  |  |  |  |
| Документирование |  |  |  |  |
| Документирование циклов стерилизации является важной составной частью процедуры и свидетельством успешного её завершения. |  |  |  |  |
| Автоклав хранит в памяти 40 последних стерилизационных циклов. Если внутренняя память заполнена, то текущий цикл записывается, а самый старый автоматически стирается. |  |  |  |  |
| Для дополнительной записи данных и программ вы можете использовать следующие внешние устройства: - Матричный принтер MELAprint®42, карту памяти MELAflash - MELAnet Box, Компьютер, посредством специальной программы MELAwin®/ MELAview®, модем - Вы можете получить информацию по подключению и использованию этих устройств, прочитав соответствующие Руководства пользователя. |  |  |  |  |
| Установка даты и времени |  |  |  |  |
| - Для правильной документации информации, необходимо правильно установить дату и время Обратите внимание на то, что переход на летнее и зимнее время автоматически не производиться. |  |  |  |  |
| - Выберите SETUP Меню Функция коротким одновременным нажатием кнопок (+) и (-). - Нажимайте кнопку (+), до появления на дисплее сообщения Функция: Дата/ Время. - Нажмите кнопку (P) для подтверждения. - Выберите параметр часы, минуты, секунды, день, месяц, год нажатием кнопок (+) или (-). - Для того, чтобы выбрать, например час, нажмите кнопку (P). - Значение параметра устанавливается затем кнопками keys (+) и (-). - Для того, чтобы зафиксировать нужное значение нажмите кнопку (P). - Нажмите кнопку (S) два раза, для того, чтобы выйти из меню SETUP. |  |  |  |  |
| Пауза в работе |  |  |  |  |
| Между последовательными циклами стерилизации не требуется делать паузу. Стерилизационная камера автоматически подстраивается под нужную температуру. |  |  |  |  |
| Длительный перерыв в работе После двухнедельного и более перерыва в работе автоклава рекомендуется провести вакуум-тест и запустить Быструю программу B без закладки. После длительного перерыва в работе может произойти: |  |  |  |  |
| Событие |  |  | Возможная причина | Решение |
| Повышенная электропроводность |  |  | Плохое качество воды | Замените воду в баке или фильтр в MELAdem®. |
| Дверца не открывается |  |  | Дверная прокладка прилипла к поверхности камеры | Включите автоклав и потяните за дверцу с усилием. |
| Сообщение на дисплее: Нет охлаждающей воды/ проверьте подачу водопроводной воды |  |  | Заклинило вакуумный насос | Необходимо вручную провернуть колесо вакуумного насоса. |
| После паузы в работе проведите нижеперечисленные тесты в зависимости от продолжительности паузы |  |  |  |  |
| Тесты при ежедневном использовании |  |  |  |  |
| Вакуум-тест |  |  |  |  |
| Обычно раз внеделю перед первым запуском программы, после двухнедельной паузы в работе, в случае появления сообщения об ошибке. |  |  |  |  |
| - Выберите кнопкой (P) функцию вакуум-тест и запустите его кнопкой (S). Воздух будет откачиваться из камеры до достижения уровня необходимого для проведения теста. Затем последуют 5 минут на выравнивание и десять минут на испытание, в течение которых контролируется повышение давления внутри камеры. Текущее значение давления и время отображаются на дисплее. Если значение утечки слишком высоко, то есть  1.3 мбар, на дисплее появляется соответствующее сообщение. |  |  |  |  |
| Тест Боуи и Дика |  |  |  |  |
| Тест Боуи и Дика служит для подтверждения степени проникновения пара в пористые материалы, например в текстиль. Он рекомендуется при частой стерилизации текстильных материалов. - Выберите кнопкой (P) программу тест Боуи и Дика и нажмите кнопку (S) для запуска программы. |  |  |  |  |
| Геликс-тест при помощи системы MELAcontrol® |  |  |  |  |
| - Система тестирования MELAcontrol® является индикатором и одновременно средством документации. Она состоит из индикаторной полоски, основной части с герметичным колпачком и длинной трубки, свёрнутой в спираль. При стерилизации инструментов категории "Critical B", MELAcontrol® необходимо использовать при каждом цикле стерилизации в качестве средства документации. |  |  |  |  |
| Отображение качества воды |  |  |  |  |
| Вы можете в любое время проверить качество используемой воды, в том числе и во время запущенной рабочей программы. - Для этого нажмите и удерживайте кнопку (-). |  |  |  |  |
| Ошибки |  |  |  |  |
| - Сообщения об ошибках появляющиеся на дисплее, часто имеют только предупредительное значение. Они могут кратковременно отображаться на дисплее во момент включения автоклава или во время прохождения цикла стерилизации. |  |  |  |  |
| - Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее после предупреждающего текста. Затем вы можете продолжить работу автоклава. - Только если сообщение об ошибке появляется регулярно, вам следует обратиться к вашему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр MELAG. |  |  |  |  |