Наконечник стоматологический серии ТХ

Одноразовый высокоскоростной

Инструкция по эксплуатации

“TOSI”

СЕ

0197

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед применением устройства!

Технические характеристики

1. Рабочее давление воздуха: 180-300 кПа, предпочтительно 250 кПа

2. Максимальная скорость вращения: >250х103 об./мин.

3. Усилие захвата: 22 Н – 45 Н

4. Уровень шума: не выше 80 дБ(А)

5. Диаметр кругового биения: не более 0,03 мм

6. Максимальный крутящий момент: не более 0,05 Н·см

Элементы конструкции устройства: насадка, корпус, гильза

Применение устройства: высокоскоростной наконечник для сверления и других стоматологических операций

Использование

1. Вставить стандартный бор в отверстие гильзы. Вдвинуть бор до упора с помощью гаечного ключа для боров и убедиться, что он установлен надлежащим образом. Перед началом применения провести испытания наконечника без бора в течение 1-5 секунд и убедиться, что бор функционирует надлежащим образом.

2. Надлежащий бор

Не разрешается пользоваться изогнутыми, поврежденными или неконцентрическими борами. Следует использовать боры, соответствующие стандарту ISO: Ø1,59-1,60 мм

3. Установка и извлечение бора

- Гаечный ключ должен находиться на одной линии с отверстием в колпачке насадки. Бор необходимо вставлять вертикально

- Вставить бор вертикально и резко вдвинуть до упора

- Бор необходимо по возможности вставить до упора, в противном случае он легко выпадет, что приведет к повреждению подшипника

Внимание!

-  Данное устройство предназначено для одноразового применения, повторное применение не допускается. Пожалуйста, утилизируйте его после использования в соответствии с применимыми нормативами.

- Данное устройство предназначено для стоматологических процедур. Не допускается его применение любым другим образом.

- Данное устройство представляет собой высокоскоростной наконечник. При его использовании необходимо соблюдать осторожность.

- Данное устройство предназначено только для врачей.

- Каждый раз перед применением устройства необходимо сначала проверить его. В случае выявления каких-либо неисправностей следует немедленно прекратить использование и обратиться к поставщику.

- Неисправный наконечник создает очень высокий уровень шума. Его эксплуатация в течение длительного времени приведет к ухудшению слуха.

- Чтобы избежать серьезной поломки устройства, необходимо соблюдать осторожность и не допускать его падения или ударов.

- Пожалуйста, используйте боры, соответствующие стандарту  ISO: Ø1,59-1,60 мм. Использование изогнутых, поврежденных или неконцентрических боров приведет к серьезной поломке гильзы.

- При использовании бора следует убедиться, что скорость вращения и размер бора соответствуют наконечнику.

- Необходимо надежно закрепить бор в патроне, даже если он не используется.

- Перед заменой гильзы или бора необходимо убедиться, что вращение полностью прекратилось.

Дата производства: указана на шве упаковки

Вспомогательное оборудование: гаечный ключ для боров

Дата выпуска документа: 27 октября 2014 г.

Производитель: “Tosi Foshan Medical Equipment Co., Ltd.”

Адрес производства: Китай, провинция Гуаньдун, Фошан, район Нанхай, Лоцунь, промышленная зона Лианне, Второй Западный район, Ши Джи Ланг Авеню, №8

Тел. +86 757-81809990

Факс +86 757-81809991

E-mail: sales@tosifoshan.cn

Сайт: www.tosifoshan.cn